東莞市勤达儀器有限公司

QINDA PACK EQUIPMENT (DONG GUAN) CO., LTD.

白度仪使用说明书

型  號:      ZB-A

電  源:     AC220V  50Hz

# 1  用途

1.1  测量物体反射的颜色和色差。

1.2  测量ISO亮度（蓝光白度R457）以及荧光增白材料的荧光增白度。

1.3  测量CIE白度（甘茨白度W10和偏色值TW10）。

1.4  测量陶瓷白度。

1.5  测量建筑材料和非金属矿产品白度。

1.6  测量亨特系统Lab和亨特（Lab）白度。

1.7  测量黄度。

1.8  测量试样的不透明度、透明度、光散射系数和光吸收系数。

1.9  测量油墨吸收值。

# 2  执行标准

- 本仪器执行以下标准：

- GB 7973：纸浆、纸及纸板漫反射因数测定法（d/o）。

- GB 7974：纸及纸板白度测定法（d/o）。

- GB 7975：纸及纸板颜色测定法（d/o）。

- ISO 2470：纸和纸板蓝光漫反射因数测定方法（ISO白度）。

- GB 3979：物体色的测量方法。

- GB 8940.2：纸浆白度测定法。

- GB 2913：塑料白度试验方法。

- GB 1840：工业薯类淀粉测定方法。

- GB 13025：制盐工业通用试验方法，白度的测定。

- 纺织行业标准：化学纤维用浆白度测定方法。

- GB T/5950：建筑材料与非金属矿产品白度测量方法。

- GB 8425：纺织品白度的仪器评定方法。

- QB/T 1503-1992：日用陶瓷白度测定方法。

- GB 9338：荧光增白剂的白度测定方法。

- GB 9984.1：工业三聚磷酸钠白度的测定。

- GB 13176.1：洗衣粉白度的测定。

- GB/T 13835.7：兔毛纤维白度试验方法。

- GB 4739：日用陶瓷颜料色度测定方法。

- GB 6689：染料色差的测定，仪器法。

- GB 8424：纺织品颜色和色差的测定方法。

- GB 11186.1：涂膜颜色的测量方法。

- GB 11942：彩色建筑材料色度测量方法。

- GB 13531.2：化妆品色泽三刺激值和色差△E*的测定。

- GB 1543：纸的不透明度测定法。

- ISO 2471：纸和纸板不透明度测定法。

- GB 10339：纸及纸浆的光散射系数和光吸收系数测定法。

- GB 12911：纸和纸板油墨吸收性测定法。

- GB 2409：塑料黄色指数试验方法。

# 3  主要技术特性

3.1  模拟D65照明体照明。采用CIE 1964补充色度系统和CIE 1976（L*a*b*）色空间色差公式。

3.2  采用d/o照明观测几何条件。漫射球直径150mm，测试孔直径25mm，设有光吸收器，消除试样镜面反射光的影响。

3.3  示值精度:  色品坐标0.0001,其余0.01。

3.4  测量值的稳定性:	预热后，30min内，≤0.1。

3.5  重复性:	Rx、Ry和Rz s≤0.10

色品坐标 s≤0.0010

R457值  s≤0.10

3.6  试样尺寸：测试平面不小于Φ30mm ，厚度不超过40 mm 。

3.7  电源：交流220V ± 10％, 50Hz，0.4A。

3.8  通信接口: RS-232

3.9  工作环境：温度5～35℃，相对湿度不超过85%。

3.10 尺寸和重量：364×264×400（mm），17kg。

# 4  结构特点

4.1  采用高象素的液晶显示，采用菜单式操作界面，较详细的中文提示，操作简单，显示直观。

4.2  采用高速的热敏微型打印机，可打印所需的数据，噪音极小。

4.3  本仪器采用一体化的机械结构设计，整体美观牢固。

仪器的背面下方有插座和电源开关，插座接地端（接仪器外壳）应可靠接地。上部是仪器主体部分，内装测量光电部件，漫射球下面是测量孔，下方装有试样托和压紧器，把试样放到试样托上，压紧在测量孔下面。拉板上装有紫外截止滤光片；拧左侧面拉板旁边的调节螺钉，可以调节照明的紫外辐射(uv)分量；在测量荧光增白度时，拉出拉板，可以消除照明的紫外辐射。操作人员转动右手侧面的手轮，可以在R457、Rx、Ry和Rz间切换，凭手感定位，相继在液晶右下角显示R457、Rx、Ry和Rz。光源卤钨灯装在后面遮光罩内，灯丝高度应与聚光镜中心平齐。附有黑筒和工作标准板，用来调校仪器。

图 4—1 键盘面板图

4.4 键盘如图4-1所示，其功能如下表：

| 键符号 | 功能 |
| --- | --- |
|  | 1、数字键，输入数据时用。 2、在色度模式下，把当前测量值置为参考样。 |
|  | 1、数字键，输入数据时用。 2、在色度模式下，查看色差数据。 |
|  | 1、数字键，输入数据时用。 2、在色度模式下，查看其他功能如CIE白度，陶瓷白度… |
|  | 1、数字键，输入数据时用。 2、模式切换键。如色度模式、ISO亮度模式、UV荧光增白度、不透明度、透明度、光散射系数光吸收系数、油墨吸收值。 |
|  | 1、数字键，输入数据时用。 2、打印测量数据。 |
|  | 1、数字键，输入数据时用。 2、在菜单界面中，用来向上移动。在不透明度、透明度、光散射系数光吸收系数、油墨吸收值模式中选择所要测量的项（如R0↔R∞）。 |
|  | 1、数字键，输入数据时用。 2、浏览选中项（液晶反黑显示）的所有测量值。 |
|  | 1、数字键，输入数据时用。 2、计算键。在色度模式下计算色度参数；其他模式下计算相应的值。 |
|  | 1、数字键，输入数据时用。 2、求平均值键。 |
|  | 1、数字键，输入数据时用。 2、设定键。用来校准、设定参考样、荧光因数、定量、油墨系数等。 |
|  | 1、符号键（＋号【不显示】或－号），输入数据时用。 2、在菜单界面中，用来向下移动。在不透明度、透明度、光散射系数光吸收系数、油墨吸收值模式中选择所要测量的项（如R0↔R∞）。 |
|  | 用来取消设定和退出菜单。 |
|  | 在输入数据时，用来删除数字。 在浏览模式中，用来删除单个测量数据。 在所有测试模式下，用来删除选中项的所有数据。 |
|  | 1、确认键。 2、在待测状态时，按此键可打印试样编号。 |
|  | 1、小数点，输入数据时用。 2、测量键。 |

4.5  仪器外形图

# 5  测量术语的符号和公式

5.1  颜色（Colour）

红、绿、蓝三色漫反射因数：、和

刺激值：、、

色品坐标：、、

明度指数：

色度指数：、

彩度：，

色调角：,

亨特Lab色空间明度：

亨特Lab色空间色度：、

主波长：(单位：nm)，负值为补色波长

兴奋纯度：

黄度：

5.2  色差

明度差：

彩度差：

色调差：

总色差：

5.3  蓝光白度(ISO亮度)：R457

荧光增白度：

5.4  甘茨（Ganz）白度

CIE白度：

偏色值：

适用以下条件：

偏色值负值表示偏红，正值表示偏蓝绿。

5.5  陶瓷白度

按GB/T 1503-92标准规定用于日用陶瓷测量的偏青或偏黄白度公式计算的白度：

(当时为青白)

# (当或时为黄白)

式中：  ；

5.6  建材和非金属矿产品的白度：

5.7  亨特白度

5.8  不透明度：

式中：——黑背衬一张试样，漫反射因数Ry测定值

——多层试样（不透明）Ry测定值

5.9  透明度：

式中：Rw——以工作白板为背衬，一层试样Ry测定值

5.10  光散射系数S，光吸收系数A

，（）

，（）

式中：g——试样定量（）

5.11  油墨吸收值：

式中：R——涂油墨之前试样Ry测定值

R′——擦油墨后试样Ry测定值（原试样背衬）

c——油墨系数

5.12  自定义白度：

式中：a和b可以自己设定并且可以是正值或负值

6  仪器调整

6.1  校准

6.1.1  调零

左手推进拉板到底（液晶右下角显示），转动手轮到R457位置。

步骤如下：

第一步：按设置键（Set），进入如下界面           第二步：放黑筒后按↙键

显示正在调零							     显示R457调零完毕

然后转动手轮到Rx、Ry、Rz按照上述方法分别调零。

6.1.2  调准

左手推进拉板到底（液晶右下角显示），转动手轮到R457位置。

步骤如下：

显示正在调准                        校准完毕

然后转动手轮到Rx、Ry、Rz按照上述方法分别调准。

6.2  参考样设定

在做色差试验时，必须有参考样和当前参考样。本仪器可以输入10组参考样，有两种方法可以输入，一种是数据输入，另一种是实样测量输入。

6.2.1  手动输入参考样

例如：把一个试样的红、绿、蓝三色漫反射因数（Rx=78.21，Ry=82.13，Rz=81.33）作为第3号参考样，并设为当前参考样，操作步骤如下：

第一步：按设置键（Set）                    第二步：按↓键2次，按↙键

第三步：按↙键，设定参考样编号     第四步：按数字3键，再按↙键

参比样编号完成                      第五步：按↓键一次，按↙键

进入Rx设定

第七步：输入无误后，按↙键

重复5～7步可完成Ry，Rz的设定。

接下来是设为当前参考样（色差试验作比较的数据）。

第一步：通过按↓↑键得到以下界面      第二步：按↙键

至此设置一组参考样设置完毕。

6.2.2  测量作为参考样的实样输入参考样。方法如下：

实样输入完成。

6.3  参数设定（U、u、g、c）

6.3.1  调节照明紫外辐射分量

如果测量荧光增白试样的R457白度，应放上3号工作板，转动手轮到R457位置，推进拉板，选择模式为ISO亮度模式如下图：

第一步：按模式键（Mode）                  第二步：按↓键2次，按↙键

6.3.2   设定荧光因数U值

如需测量荧光增白试样的荧光增白度，还应预先设定荧光因数U值。

转动手轮到R457位。推进拉板，选择荧光增白度模式同6.3.1方法，校准并如6.3.1调好照明紫外分量后，试样托上放3号工作标准板（标有白度R457和荧光增白度F数值）。按测量键（M)，测定值应等于R457标准值；接着拉出拉板，按测量键，显示值。，荧光白度修正数u出厂时已设定。

第一步：按设置键（Set）                   第二步：按2次↓键，然后按↙

第三步：按↙键，进入荧光因素设定

接着按返回键（Esc）2次退出。接着按计算键（Calc），即显示荧光增白度测定值。如果测定值不等于标称值F，可再修正U值，直到测定3号板荧光增白度等于其标称值F。

6.3.3   设定试样定量g

测定光散射系数和光吸收系数，应预先设定试样定量值（g/m2），方法同6.3.2。

6.3.4   设定油墨系数c

测定油墨吸收值，应预先设定油墨系数c值，输入方法同6.3.2。

6.3.5   荧光白度修正数u【这一步一般不用做】

转动手轮到R457位。推进拉板，选择荧光增白度模式同6.3.1方法，校准并如6.3.1调好照明紫外分量后，试样托上放1号工作标准板（或不含荧光的纸样），推进拉板按一下测量键，拉出拉板再按一下测量键，得到R457和r457,如果两者差值不大于0.1则设定u＝0，否则u＝R457-r457，如R457＝80.2，r457＝80，u＝0.2；R457＝69.7，r457＝70，u＝－0.3。输入方法同6.3.2。

6.4   时间设定

如果在打印时需要打印时间，则需要设定时间。

第一步：按设置键（Set），并按↓键移到“时间”选项 ，按↙键，进入时间设定

第二步：按数字键输入年份，按↙键确认

按↓↑键选择月 日 小时 分 秒，设定方法同上。

6.5  选项设定

本仪器用途很多，用户可以有选择的使用其功能。进入选项功能方法如下：

按设置键（Set），按↓键4次（或↑键3次），按↙键，显示如下菜单：

在选项有分四个支功能：

6.5.1  色度参数选项

可以通过按↓、↑、↙键来选择（方块中打勾表示选中）自己需要的色度参数（此选项影响色度模式按计算键（Calc）后显示和打印的色度参数项）。选择完成后按返回键（Esc）退出。

6.5.2  色差参数选项

可以通过按↓、↑、↙键来选择自己需要的色差参数（此选项影响色度模式按色差键后显示和打印的色差参数项）。选择完成后按返回键（Esc）退出。

6.5.3   Fn功能选项

可以通过按↓、↑、↙键来选择（方块中打勾表示选中）自己需要的功能（此选项影响色度模式按Fn键后显示和打印的项目）。选择完成后按返回键（Esc）退出。

6.5.4   打印选项

可通过按↙键来选择，方块中打勾表示每次打印都打印时间，否则不打印时间。选择完成后按返回键（Esc）退出。

6.6  调试

用户不使用，仪器出厂时调试使用，建议用户不要使用除非维修。

6.7   自定义白度

如果用户在仪器中找不到合适的白度公式，可以尝试自己定义公式通过修改a、b值（可以是正值或负值）。

6.8   模式切换

仪器共有7种模式，每种模式都有其特定的功能。

第一步：按模式键（Mode）进入模式切换介面

第二步：通过按↓、↑键来选择需要的模式，再按↙键来确认。

• 色度模式

在此模式下，可以得到试样的色度、色差、Fn功能（CIE白度【甘茨白度】、陶瓷白度、建材白度、黄度、亨特白度和亨特色度）。

• ISO亮度模式（R457光路）

在此模式下，可以测量试样ISO亮度（蓝光白度）。

• 荧光增白度模式（R457光路）

在此模式下，可以测量试样因加了荧光增白剂而增加的白度。

• 不透明度模式（Ry光路）

可以测量试样的不透明度。

• 透明度模式（Ry光路）

可以测量试样的透明度。

• 光散射光吸收系数模式（Ry光路）

可以测量试样的光散射系数和光吸收系数。

• 油墨吸收值模式（Ry光路）

可以测量试样的油墨吸收值。

6.9 第6节中除了模式切换关机后不保存，其他设定不会因关机而丢失，每次开机仪器默认为色度模式。

7  测量

7.1   色度测量

按照6.8选择色度模式；按照6.5.1选择需要的色度参数。

推进拉板，将试样置于试样托上，将手轮转到Rx光路上。如下图

如果要多次测量后取平均，则按删除键（Del），再按↙键删除以前的数据（如括号中的数值为00不用做这一步）。

按测量键（M)，等待右下角的倒计数变为零后，得到一个Rx的数据，括号内的数据将增加，按打印可以打印最新的测量值。

如想要多次后取平均，可以继续测量（最多20次），然后按平均键(Av）取平均值（按打印键可以打印平均值），如果其间有不正常的测量值，可以按浏览键（Bro）浏览（此时按打印键可以打印所有的测量值），通过↓↑键选择，按删除键（Del）删除它。

同样将手轮转到Ry、Rz进行测量。Rx、Ry、Rz测量没有先后顺序，但必须保证每一路都进行测量，缺一不可。

测量完成后，按计算键（Calc），得到色度数据。

- 注：以上删除、浏览、平均及打印键的使用方法在其他模式中适用，下面不再说明。

7.2  Fn功能测量

首先按6.5.3方法选择需要功能。按7.1的方法进行测量。测量完成后按功能键（Fn）就显示相应的功能的数据。

7.3  色差测量

按6.2的方法设定参考样，按6.5.2设定色差选项。按7.1的方法测量，测量完后按色差键（△E）就显示色差数据。

7.4  ISO亮度（蓝光白度）测量

按6.8选择模式，按6.3.1调节照明紫外辐射分量（一次调整后一般一个月内不会变，除非换灯泡）。

推进拉板，转动手轮到R457光路，放上试样，按测量键（M）测量就得到ISO亮度。

7.5   测量荧光增白度

按6.8选择模式，按6.3.1调节紫外辐射分量，按6.3.2设定荧光因数U。转动手轮到R457光路，放上试样。推进拉板测量一次，然后拉出拉板再测量一次，然后按计算键（Calc）得到荧光增白度F。

推进拉板显示如下图                    拉出拉板显示如下图

7.6  测量不透明度

按6.8选择模式，转动手轮到Ry光路，推进拉板。

然后按计算键（Calc）显示不透明度。

7.7  测量透明度

按6.8选择模式，转动手轮到Ry光路，推进拉板。

然后按测量键（M）显示透明度。

7.8  光散射系数光吸收系数测量

按6.8选择模式，转动手轮到Ry光路，推进拉板。

然后按计算键（Calc）显示光散射系数S（m2/kg）。光吸收系数A（m2/kg）。

7.9  油墨吸收值测量

按6.8选择模式，转动手轮到Ry光路，推进拉板。

然后按计算键（Calc）显示油墨吸收值。

8  标准器及其量值

标准器按用途分为传递标准和工作标准两种，一般，标准器标定漫反射因数RX、RY、RZ和R457量值（%）。如果标定了三刺激值X10、Y10、Z10，可依下式计算RX、RY、RZ值：

RX=1.301355X10-0.217961Z10

Y10=RY

RZ=0.931263Z10

荧光增白标准器应该标有漫反射因数R457和荧光增白度F量值，以便依6.3和6.4调节照明紫外辐射分量并计算荧光因数u值。

8.1  传递标准

传递标准用来向工作标准传递量值。传递标准应具有均匀平整的漫反射工作表面。常用的传递标准材料有：硫酸钡或氧化镁粉末，白陶瓷，荧光增白塑料或无荧光白色塑料，荧光增白纸或无荧光白纸，等等。一般，传递标准的性状与被测试样接近，测量这种试样的误差就小，因此，用户尽量选用与被测试样相同或相近的材料，依计量系统要求，定期送上级计量部门标定量值。

8.2  工作标准

工作标准用在日常工作时调整仪器。本仪器提供三块白板作为工作标准，其中1号和2号为无荧光标准板，3号为荧光增白标准板。1号工作板用于日常校准仪器。2号作为校对板,注意细心保存,必要时用来校对1号板量值，校对方法是：如6.1校准，但用2号板校准仪器；然后实测1号板RX、RY、RZ和R457量值作为其标称值，亦即重新标定1号板量值。3号板用来如6.3.1调节仪器照明紫外辐射分量。

8.3  量值传递

传递标准两件：无荧光传递标准标有RX、RY、RZ和R457量值，荧光增白传递标准标有漫反射因数R457和荧光增白度F值。

用无荧光传递标准，参照6.1校准仪器，然后用荧光增白传递标准，参照6.3.1调节照明紫外辐射分量，如6.3.2计算并设定荧光因数u值。最后实测工作标准板，测定1号和2号板RX、RY、RZ和R457量值，测定3号板R457和荧光增白度F值。这样，量值传递给了工作标准，以后日常工作就使用工作标准校准仪器，调节照明紫外辐射分量。

9 操作错误与仪器故障

9.1  操作错误

仪器操作错误，大部分都有显示提示和声音提示（声音比按键提示音长）。

特别注意的是校准时试样托上错误的放了黑筒，这样导致测试任何试样都为0，用户以为是仪器故障，只要用户重新正确校准，就可以解决此问题。

9.2  仪器故障

9.2.1  仪器开机自检后，显示信号信号不正常的错误。请打开仪器的后盖板。

※手轮位置是否到位。

※检查灯泡是否发光，如不发光请更换灯泡，更换时注意灯丝因跟透镜中心平齐。

※检查灯泡是否发黑或发白等异常，如果异常，请更换灯泡。

※如果灯泡正常，请检查其位置，即灯丝是否和透镜中心平齐，如位置不正确，请调整位置。

※关掉电源以及拔掉电源插座；打开上盖板和后盖板重新插紧所有插座，再盖上盖板通电试验。

※按设定键进入调试菜单，输入密码123456，进入自动调整信号菜单，按↙键后自动调整信号，然后重新校准仪器。

※光学玻璃发霉，打开上盖板检查转盘上的光学玻璃，按测量键在灯亮时观察其透光性，如果基本不透光，则需要更换玻璃。

9.2.2  开机无显示，按键无反应，请检查电源插座里面的保险丝是否损坏，损坏请更换保险丝2A/250V。

10 维护

仪器使用电源必须为220V±10％ 50Hz，电压不符合要求的场合请用交流稳压器。仪器用毕应关电源开关，加罩防护，以保持干净。

测试粉末试样后用干净的纱布揩净测量孔和试样托，以免沾粉污染后续试样。

不要手接触标准板工作表面。必要时可用脱脂棉沾酒精擦拭标准板，清除污垢。黑筒使用后应开孔朝下放置，以防落尘。标准器存放在附件盒内，保持干净。

不要用手触摸光学零件。需要清洁时可用镊子夹脱脂棉沾酒精擦洗。

维修电源排除电故障时应避免带电操作。

11 产品成套性

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| QDZB-A 色度仪 | 1台 | 打印纸 | 4卷 |
| 附件盒 | 1只 | 粉料取样器 | 2只 |
| 电源线 | 1根 | 使用说明书 | 1份 |
| 黑筒 | 1只 | 合格证 | 1份 |
| 无荧光标准板 | 2块 | 装箱单 | 1份 |
| 荧光标准板 | 1块 | 保修单 | 1份 |
| 12V30W(横丝)卤钨灯 | 4只 |  |  |

12附录

打印纸安装

附图1									附图2

(1) 如图附1所示．箭头位置轻轻按下。打开盖后如图附2所示。

(2) 把打印纸装入，并拉一截(超出一点撕纸牙齿)，注意把纸放整齐．同时注意纸的方向(纸拉出后纸卷外侧面对着打印头)；

(3) 合上纸仓盖，打印头走纸轴压齐打印纸后稍用力把打印头走纸轴压回打印头；

(4) 按SEL(上)键使SEL指示灯灭．然后再按LF(下)键使机头转动，这时看一下纸是否走歪，再按一下SEL键。

# Text boxes

1

参考

2

色差

3

Fn

4

模式

5

打印

6

↑

±

↓

7

浏览

8

计算

9

平均

·

测量

0

设置

返回

删除

↙

1

参考

2

色差

3

Fn

4

模式

5

打印

6

↑

7

浏览

8

计算

9

平均

0

设置

7

↓

返回

删除

↙

·

测量

打印机

手轮

拉板

液晶显示屏

试样托

键盘

UV紫外调节螺丝

第六步：按7 8 . 2 1 键，若数字输错按删除键（Del）删除，重新输入。

第二步：按参考键（Rf），然后输入参比样号，按↙键确认

第一步：放入试样，在色度模式下，分别测量Rx，Ry，Rz

第三步：然后按测量键（M），显示数应该接近3号板的R457标准值（以相差不超过0.3为好）。若显示数小于标准值，可用一字头小螺丝刀顺时针方向转动拉板旁边的调节螺钉（反之，若大于标准值，应反时针方向转动调节螺钉），推进拉板到底，再按测量键。以上6.1应反复调多次。这样调节，直到显示数等于3号板R457标准值为止，取下3号板。

第四步：按数字键输入计算得到的值并按↙键

第一步：按↑或↓键选中R∞，放多层试样，按测量键（M）测量。

第二步：按↑或↓键选中R0，放单层试样背衬黑筒，按测量键（M）测量。

第二步：按↑或↓键选中R0，放单层试样背衬黑筒，按测量键（M）测量。

第一步：按↑或↓键选中Rw，放单层试样背衬Rw（84度左右白板），按测量键测量（M）。

第二步：按↑或↓键选中R0，放单层试样背衬黑筒，按测量键测量。

第一步：按↑或↓键选中R，放多层试样背衬R，按测量键测量。

第一步：按↑或↓键选中R，放多层试样背衬R，按测量键测量。

第二步：按↑或↓键选中R’，放单层擦油墨试样背衬多层试样（未擦墨），按测量键测量。